[image: image1.png]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]= 0








�





ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ





на





ГЛУБИНОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ


типа ГИ


(с индикатором часового типа)





цена деления 0,01


ISO 9002





№__________








�
































1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. Глубиномер индикаторный предназначен для контроля и измерения глубины пазов, отверстий, высоты уступов до 100мм. Инструмент состоит из основания и измерительной головки часового типа.


1.2.Условное обозначение индикаторного глубиномера с диапазоном измерения 0-100 мм и значением цены деления 0,01 мм: 


Глубиномер индикаторный ГИ-100-0,01.





2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Изготавливаются из углеродистой или нержавеющей стали.


Диапазон измерений глубиномера, мм ― 0-100.  


Цена деления составляет 0,01мм.


Диапазон измерений отсчетного устройства, мм ― 0-10мм.


Наибольшая разность погрешностей индикатора на всем диапазоне измерения, мкм ― 15.


Измерительное усилие, Н ― не более  2.


Колебание измерительного усилия в пределах рабочего хода, Н, не более – 0,8.


Длина измерительной базы ― 80 мм.





3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С. 


3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.


3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.





4. КОМПЛЕКТНОСТЬ


В комплект входят:


- индикаторный глубиномер;


- футляр;


- паспорт.





5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ


5.1. Глубиномер индикаторный - измерительный прибор, применяемый для измерения линейных размеров контактным методом. Вид измерений – абсолютный.


5.2. Перемещение измерительного стержня преобразуется зубчатым механизмом измерительной головки часового типа в перемещение стрелки измерительной головки. Отсчет снимается со шкал головки: основной и вспомогательной. Основная шкала имеет 100 делений (на 10 мм), вспомогательная – 10 делений, те. 1/100 основной шкалы соответствует перемещению 0,1мм, а  1/10 вспомогательной – соответственно 0,01 мм.


5.3. Для получения конечного результата измерения следует учесть длину измерительного стержня.





5.4. Основанием индикаторный глубиномер устанавливают на поверхность, от которой отсчитывается измеряемая величина.


�





Рис.1. Глубиномер индикаторный с отсчетным устройством в виде индикатора часового типа.


1-основание, 2-державка, 3-отсчетное устройство, 4- винт крепления отсчетного устройства, 5 – измерительный стержень


5.4. Индикаторный глубиномер состоит из основания (измерительная база) 1, державки 2, которая фиксирует измерительную головку часового типа3 зажимом 4, ослабив который индикатор можно развернуть и измерительного стержня, перемещение которого воспринимается как результат измерения.





6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ


Во избежание травматизма не проводить измерения на ходу станка и при вращении измеряемой детали.





7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


7.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на индикаторный глубиномер.


7.2. Протереть индикаторный глубиномер, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине (особенно тщательно с измерительных поверхностей), насухо протереть тканью.


7.3. Проверить установку на ноль. При необходимости, привести прибор к нулевой точке, настроив отсчетное устройство по эталонным концевым мерам.





8. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


8.1. В процессе работы и по окончании ее протирать индикаторный глубиномер салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе СОЖ, а затем насухо чистой салфеткой.


8.2. По окончании работы нанести на поверхности индикаторного глубиномера тонкий слой любого технического масла и поместить в 





футляр.


8.3. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падений во избежание изгибов и других повреждений, царапин на измерительных поверхностях, трения измерительных поверхностей об контролируемую деталь.


8.4. При измерении недопустимы перекосы измерительного стержня.





9.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.


9.1. Хранить индикаторный глубиномер в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.  


9.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки индикаторного глубиномера маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.


9.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.





10. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ


10.1. Поверка индикаторного глубиномера должна производиться методами и средствами, указанными в ГСИ 2006-89 «Глубиномер индикаторный. Методика поверки».


10.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем, в зависимости от интенсивности эксплуатации индикаторного глубиномера.





11. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ


11.1. Индикаторный глубиномер подвергнут консервации в соответствии


требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17. 


11.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.





12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.








Дата продажи: «___» __________ 20___ г.








Представитель продавца:   ___________________   


						 	(подпись)





Представитель покупателя:   __________________   


							 (подпись)









































